## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Платиновые спирали с электромеханической системой отсоединения | Система для эмболизации аневризм сосудов головного мозга, состоящая из отделяемой спирали, предустановленной на системе доставки V-Trak • Отсоединение менее чем за 3 секунды • Электромеханическая система отсоединения V-Grip • Возможность изменения положения внутри аневризмы • Спирали диаметром: 0,10; 0,18” • Различные формы спиралей: Complex, Compass, Cosmos, Helical, HyperSoft, VFC. • Система доставки V-Trak с рентгенконтрастными маркерами • Различные размеры спиралей: размеры витков от 1 до 24 мм, длины от 1 до 68 см • MRT - совместима". Срок поставки большую часть 14 дней. До подвения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 215 | 374400 | 80496000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Система отсоединения со звуковым и визуальным контролем | "Система отделения микроспиралей. Контроллер стерильный и предназначен для одноразового использования . Совершает до 20 отделений. Источник питания – заряженные батареи без специальных условий хранения. Контроллер состоит из микросхемы – микропроцессора . Система должна проверять зарядку батареи и ее исправность. Простой мониторинг готовности контроллера. В случае неисправности - красная лампочка . Простое нажатие на кнопку отделения спирали завершает процесс не более чем за 3 секунды. Цикл отсоединения сопровождается звуковыми и визуальными сигналами. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 40 | 30000 | 1200000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
3 | Окклюзионный однопросветный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий однопросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7,9,12,и 20 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 33 | 600000 | 19800000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
4 | Нейроваскулярный проволочный проводник | Микропроводник для нейро интервенции. Диаметр и длина: 0.008” (длина 200, 300 см) , 0.014" (длина 200 см), 0.018” (длина 200, 300 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см- PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 75 | 195000 | 14625000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
5 | Микропроводник | Гибридная технология. • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части. • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола. • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см". Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 110 | 179400 | 19734000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
6 | Микрокатетер | Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов. • Атравматично отполированная дистальная часть катетера. • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см. • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка»". Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 75 | 304200 | 22815000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
7 | Жидкая церебральная эмболическая система | Не адгезивный рентгеноконтрастный диметилсульфоксидорастворимый имплант для эмболизации интракраниальных АВМ в комплекте со шприцами. Индекс вязкости - 18, 20, 34. Система включает ампулу с 1,5 мл эмболизирующего вещества, ампулу с 1,5 мл растворителя диметилсульфоксида, 3 шприца объемом 1 мл. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 584000 | 5840000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
8 | Жидкая эмболическая система 12,18,34 | Жидкое эмболизирующее устройство.Жидкое эмболизирующее средство для эмболизации церебральных АВМ из кополимера этиленвинилалкоголя растворенное в ДМСО растворе со взвешенным танталовым порошком для рентгеноконтрастности. Для введения только с совместимым катетером. Возможность выбора вязкости от 12 до 18 сантипуазов. Возможность выбора рентгенконтрастности в пределах 30%. Комплект состоит из 1,5 мл эмболизата, 1,5 мл ДМСО, желтого шприца для ДМСО, 2 белых шприцов для эмболизата, двух адаптеров. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 530000 | 5300000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
9 | Микрокатетер для доставки эмболизирующих агентов | Микрокатетер движимый по потоку с отверстием на дистальном конце. Имеет полужесткий проксимальный сегмент и очень гибкий дистальный кончик. Катетер армирован нитиноловой проволокой. Имеет рентгенконтрастные маркеры и люеровский адаптер на кончике. Предназначен для доставки жидкой эмболической системы и других агентов и эмболизирующих веществ. Рабочая длина 165 см. Длина отделяемого кончика 1.5, 3.0, 5.0 см. Внутренний диаметр 0.013". Диаметр в зоне отделения 1.9 F. Отделение кончика механическое, зона отделения полностью совместима с ДМСО. Давление разрыва катетера 430 psi. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 598000 | 2990000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
10 | Гиперселективный микрокатетер с отделяющимся кончиком | Микрокатетер оснащен системой , позволяющей отрываться дистальному кончику катетера в случае его приклеивания к эмболизату при достижении определенного значения натяжения микрокатетера. Минимальное воздействие на артерии. Минимальный риск возникновения кровотечения. Тип микроплетения в сочетании с прогрессивно уменьшающимися жесткостью и диаметром укрепляет гибкую дистальную часть микрокатетера и делает его устойчивым к высокому давлению. Это обеспечивает безопасность при проведении инъекций. Управляемый потоком микрокатетер обладает хорошей гибкостью, обеспечивающей прекрасные навигационные качества. Полная DMSO-совместимость. Поставляется с гидрофильным гибридным микропроводником в комплекте. Длина отрывного кончика 1,5 - 2,5 см, общая длина 165 - 190 см. Диаметры кончика: наружный - 1.2 - 1.5 F, внутренний - 0.17-0.27 мм. Максимальный рефлюкс 2-3 см. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 540000 | 2700000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
11 | Внутричерепной стент-имплант | • Самораскрывающийся реконструирующий внутричерепной стент с хорошей радиальной силой, изготовленный из 16 нитиноловых стоек (внешняя часть стента) и 48 нитиноловых стоек (внутренняя часть стента – рабочая длина) • 4 проксимальных и 4 дистальных маркера, а также 2 вольфрамовые нити для лучшей визуализации стента и четкой видимости проточной части стента. • Совместим с микрокатетерами 0,027”. • Общая длина вала 185 см до 215 см • Доступен для размеров сосудов 2,5-5,0 мм • Рабочая длина – 7 -48 мм • Длина стента (общая) – 13 – 55 мм • Возможна репозиция стента с 80% его полнй длины.Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 4 | 3853200 | 15412800 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
12 | Потоконаправляющий стент | Нитиноловый поток-перенаправляющий стент. Самораскрывающийся интракраниальный нитиноловый стент. Устройство должно иметь высокий охват стенок сосуда и способность изменять гемодинамические силы и векторы в сегменте, несущем аневризму. Количество нитиноловых нитей в зависимости от диаметра стента: 24, 36, 48. Диаметр стента от 3,5 до 6,0 мм. Возможность использования в сосудах диаметром от 2,5 мм до 6,0 мм. Длина стента от 15 мм до 50 мм. Совместим с микрокатетерами 0,027”. Наличие трех платиноиридиевых маркеров на дистальном и проксимальном концах стента для рентгеноскопической визуализации. Ячейки дистального конца должны быть закрытого типа. Дистальный и проксимальный концы должны расширяться. Наличие мини версии размером 2,5-3,0-3,5 мм, которые должны быть совместимы с проводником 0,021 и быть предназначены для сосудов диаметром 1,5-3,5 мм. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Возможность 3D моделирования размеров. Наличие улучшенной коррозионной стойкости и низкой тромбогенности благодаря наличию специализированного покрытия поверхности. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 4000000 | 4000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
13 | Эндоваскулярный каркасный самораскрывающийся стент | Интракраниальный стент для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Из плетеной нитиноловой проволоки, обладает высоким радиальным усилием, гарантирующим прилегание его к стенке сосуда и способность к конформации. Поставка с проволочным проводником внутри системы доставки, позволяющим выполнять манипуляции дистальнее стента. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Процедура доставки: стент на проводнике продвигается по катетеру для упрощения навигации стента. Возможность убрать стент обратно и провести репозиционирование в случае его раскрытия до 90%. Расширенные окончания, улучшающие прилегание имплантированного стента к стенке сосуда и позволяющие избежать возникновения эффекта "тюльпана" при установке в сосуд малого диаметра. Атравматичные закругленные концы стента. Угол плетения проволоки - 60°, облегчающий раскрытие и прилегание стента к стенке в сосудах с крутым изгибом. Два продольных рентгеноконтрастных платиновых проволочных маркера. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 1700000 | 8500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
14 | Баллоный катетер для ЧТА | Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 500000 | 10000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
15 | Интракраниальный стент c лекарственным покрытием для лечения стенозов | Интракраниальный стент для лечения стенозов с фибрино-герапиновым покрытием. Лекарственное покрытие существенно снижает риск развития рестеноза или тромбоза стента, а также приводит к более быстрому формированию неоинтимы и ускоренному закрытию аневризмы. Диаметр стентов от 3,0 мм до 5,0 мм. Длина стента от 15 мм до 30 мм. Рекомендуемый диаметр сосуда от 2,0мм до 4,5мм. Благодаря низкому профилю стент может быть доставлен через катетер 0,0165 дюйма, в результате для доставки стента не требуется замена микрокатетера, что минимизирует время процедуры и процедурные риски. Наличие трех дистальный и трех проксимальных маркеров, а также двух золотых маркеров на проводнике доставки, значительно облегчающего позиционирование. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 1900000 | 19000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
16 | Процедурный комплект для нейро и периферии процедур | 1 шт.- Простыня одноразовая - простыня, размерами: 100х100см, может быть сложена с пятью сгибами. Также простыня имеет 5см клейкую полоску. Сделана из материала BIFLEX 59GSM.1 шт.- Краник трехходовой - Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, достигает до 1200 psi давления. Тип: (папа/луер лок) Корпус сделан из прочного материала поликарбонат, ручка сделана из термопластичного материала. Вращающийся механизм смазан силиконовой жидкостью чтобы избежать застревание. Общая ширина 1.3"", общая высота 1.108"", общая длина 2.175"". Диаметр отверстия 1.80 мм или 0.071 дюйм. Длина ручки 0.827"". Форма корпуса: Под рукояткой имеется 2 держателя для захвата пальца для обеспечения прочного захвата с противоположной стороны ручки. Вся длина корпуса имеет поддерживающую форму кривизны. Устройство предназначено для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3 ходовыми проходами.1 шт.- Чаша для хранения проводника: 2500мл - общий диаметр 249мм, высота 80,8мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета.3 шт.- Инфузионная система - не вентилируемая инфузионная система сделан для поставки жидкости с мягкой упаковки, таких как натрия хлорида 09% или складной упаковки, к пациенту. Не вентилируемая инфузионная система не может использоваться со стеклянной банкой. Система сделана из 3-х составляющих: шип (острие), линия и роликовый зажим. Шип является одноходовым шипом со скоростью потока 20 капель примерно на 1 куб. идет встроенный к 60 мм длиной - капающей камере, общая длина шипа с камерой - 129.9 мм. Камера сделана из мягкого поливинилхлорида, не содержит диэтилгексилфталат. Камера имеет встроенный фильтр в 15 микрон, сделан из акрилонитрилбутадиенстирол+нейлон мембраны. Линия (трубка) сделана из поливинилхлорида, не содержит диэтилгексилфталат - материал, с внутренним диаметром 2.9 мм и общим диаметром 4.1 мм. Общая длина - 200 см к дистальной части которая имеет крепление тип ""вкручивания"" - коннектор к пациенту. Цвет: прозрачный. Роликовый зажим сделан из полистирола, белого цвета.1 шт.- Линия высокого давления - размерами: 160 см с возможностью доставки высокого давления. Внутренний Диаметр составляет 1,9 мм, наружный диаметр 4.78 мм, толщина стенки 1.44 мм, овальность 0.08 мм и жесткость края (крепления) 92, трубка изготовлена из прочного материала. Сама трубка успешно протестирована давлением до 2250 Psi. Трубка не содержит фталат. Трубка имеет характеристики нон-фталат пластифицирующей добавки которая обладает превосходной устойчивостью к экстракции липидов крови и высоким содержанием жира эмульсий. Линия имеет 2 колпачка, один вентилируют и другой нет.1 шт.- Скальпель №11. Ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности.1 шт.- Чаша 250 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250 мл. Синяя.2 шт.- Чаша 100 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 100 мл. Прозрачная.1 шт.- Шприц 3мл - объем: 3 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла ""вкручиваемый"" в шприц.2 шт.- Шприц 10мл - объем: 10 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла ""вкручиваемый"" в шприц.2 шт.- Шприц 20мл - объем: 20 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла ""вкручиваемый"" в шприц.1 шт.- Устройство вращения проводника - изготовлено: крышка - АБС-пластик, корпус - АБС-пластик, зажимная втулка - латунь. Корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,025""""-0,038"""".2 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 44х70см.2 шт.- Полотенце - белого цвета, сделано из 100% материала Kaycel (целлюлоза), размер: 32х36см.1 шт.- Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х150см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и 1 часть - водовпитывающий, впитывающая воду. Водооталкивающий материал, и впитывающий воду - материал - с коэффициентом поглощения более чем 300%, часть, впитывающая воду - 150см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне.4 шт.- Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала с плотностью не ниже 45г. Размеры: по линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер XL, халат идет с полотенцем.1 шт.- Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями (2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал (Triplex 110GSM), Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 270см, длина 380см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие имеет полиэтиленовые края размерами: 68х380см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Размеры оперативного поля 135х380см. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4 отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2-малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 10см круглой формы отверстием диаметром 6,2см. Расстояние между большими отверстиями 20см, расстояние между малыми отверстиями 120см. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски от левого и правого краев общей длинной 380см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 126см.1 шт.- Покрытие для снимков R-65 см - покрытие изготовлено из полиэтилена толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и стянутым. В расслабленном состоянии внутреннее радиальное отверстие составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии – 118 ±2см в длину. На внутреннем диаметре отверстия имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору.2 шт.- Покрытие защитное - защитное покрытие обладает размером 120х120см см: покрытие изготовлено из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм. Стяжная лента на отверстии размером 38см в расслабленом положении и 120см в стянутом положении.30 шт.- Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с высокой абсорбирующей способностью, сложенная в 12 слоёв!3 шт.- Губка-стик, для обработки операционного поля - губка стик 8"" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 174 мм. Конец ручки полукруглый. Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм.2 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные.2 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные.1 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения №6,5. Неопудренные.Метод стерилизации: Этиленоксидом." Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 500 | 60300 | 30150000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
17 | Нейроваскулярный проволочный стент для тромбэктомии | Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола. • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба. • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый. • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017", 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки. • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). Катетер имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет 3 модификации: mini, standart, maxi. Диамет от 2мм до 6 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 3 | 1100000 | 3300000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
18 | Регулируемое устройство для тромбоэкстракции | Адаптируемо-контролируемое расширяющееся устройство предназначеное для реваскулиризации канала сосудов головного мозга. Длина 23 мм. Диаметр в пределах 0.5мм – 3.0мм. Совместим с микрокатетром 0,017". Визуален под флюороскопией, провода сетки рентгеноконтрастные, дистальные и проксимальные концы сетки снабжены рентгеноконтрастными маркерами Pt. Благодаря уникальной технологии производство имеет высокую маневренность, что обеспечивает легкое атравматичное движения через извилистую анатомию сосдув. Каждое соединение выдерживает 3N силы в соответствии с ISO 10555-1. Дистальное сопротивление излому – перегиб не более 0,25 градусов, диаметр дистальной части 100 мм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 1500000 | 1500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
19 | Регулируемое устройство для тромбоэкстракции | Адаптируемо-контролируемое расширяющееся устройство предназначеное для реваскулиризации канала сосудов головного мозга. Длина 32 мм. Диаметр в пределах 1.5мм – 6.0мм. Совместим с микрокатетром 0,021". Визуален под флюороскопией, провода сетки рентгеноконтрастные, дистальные и проксимальные концы сетки снабжены рентгеноконтрастными маркерами Pt. Благодаря уникальной технологии производство имеет высокую маневренность, что обеспечивает легкое атравматичное движения через извилистую анатомию сосдув. Каждое соединение выдерживает 3N силы в соответствии с ISO 10555-1. Дистальное сопротивление излому – перегиб не более 0,25 градусов, диаметр дистальной части 100 мм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 1300000 | 1300000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
20 | Cтент из нитинола для механической тромбэктомии c противоэмболической корзиной | Гибридно-ячеистый плетеный стент из нитиноловых нитей с закрытым дистальным кончиком и нитиноловой «корзиной» для предотвращения микроэмболии, предназначено для восстановления кровотока путем механического удаления тромба у пациентов, которые перенесли острый ишемический инсульт с окклюзией крупного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент для реканализации сосудов с отдельными функциональными зонами(drop zones) для удерживания тромбов путем захвата во внутрь стента, для дальнейшего извлечения. Рентгено-контрастные маркеры из платины и вольфрама, по всей длине стента. Дистальный тип – закрытый, с нитиноловым сердечником конической формы и «корзиной» для удержания мелких тромбов, для предотвращения миграции тромба в дистальную часть сосуда. Длина толкателя – 180 см, с рентгенконтрастными маркерами типа «Zebra». Высокая, но при этом атравматичная радиальная сила. Прочность на растяжение – 0,083(минимум). Крутящий момент – 10 циклов без повреждения устройства. Размерный ряд: 4мм на 22,30мм(для сосудов диаметром 2-4мм); 4.5мм на 29,37мм(для сосудов диаметром 2-4.5мм); 5.5мм на 37мм(для сосудов диаметром 3.5-5.5мм); 6мм на 44мм(для сосудов диаметром 3.5-6мм).Совместимость с микрокатетерами 0.021 и 0.027. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 1500000 | 7500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
21 | Эмбол-ретривер с взаимосвязанными клетками | "• Показания к реваскуляризации острого ишемического инсульта • Состоит из подверженных свертыванию восстанавливающихся клеток, соединенных нитиноловой трубкой, маркерными полосами и проволокой из нержавеющей стали • Каждый сегмент может самостоятельно обходить изгибы и выгибы • Совместим с 0,017'' микрокатетером • Доступны в различных конфигурациях :3-5 сфер, диаметр 3,0 - 6,0 мм. Рабочая длина от 15 до 44 мм". Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 7 | 1150000 | 8050000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
22 | Проводниковый стерильный гидрофильный катетер (гайд-интродьюсер) | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 70 | 300000 | 21000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
23 | Аспирационный катетер | Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Общая длина не менее 136 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 185 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 750000 | 45000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
24 | Катетер поддержки | Катетер для аспирации тромба. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4.7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3.8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным, гидрофильным. Адаптером типа Люер на проксимальном конце. Общая длина не менее 157 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 750000 | 45000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
25 | Канистра для аспирационной помпы, 1л | Пластиковая канистра с двумя встроенными фильтрами. Предназначена для применения с электромеханическим реперфузионным аппаратом для сбора продуктов тромбэкстракции. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 140000 | 4200000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
26 | Нейроваскулярный направляющий катетер | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 4.2, 6, 7, 8 Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами.Наличие платиновых рентгенконтрасных маркеров. Наличие атравматичного кончика. Большой внутренний просвет: для катетера 4.2 Fr - не более 0,043", для катетера 6Fr - не более 0,071",для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", наличие длин 80, 90, 100, 110 см. Наличие атравматичного кончика. Наличие вариаций с длинным интродюсером 4, 5, 6 Fr. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 95200 | 952000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
27 | Катетер дистального доступа | "Катетер дистального доступа представлен в единственной конфигурации: • Длина - 125см • Внешний диаметр дистальной и проксимальнойчасти - 5F/0,068” • Внутренний диаметр - 0,055” • Прямой кончик с возможностью придания нужной формы • Гидрофильное покрытие дистальной части катетера - 60 см • Длина дистальной гибкой части - 17 см. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 772200 | 3861000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
28 | Самораскрывающаяся стент система | Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rх портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 25 | 395500 | 9887500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
29 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в сонную артерию шеи для поддержания проходимости артерии и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклерозом сонных артерий. Изготовлено из металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)] и обычно представляет собой трубчатую сетчатую структуру; вводится к месту имплантирования с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется при отпускании. Доступны изделия различной длины и диаметра, которые могут использоваться вместе с устройством для защиты от эмболии. Могут прилагаться одноразовые изедлия, необходимые для имплантации.Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Рабочая длина 136 см. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки 0.0075", ширина стенки 0.0035", соотношение металл/артерия 10.09%, укорочение 0.94% плюс минус 0,56%.Материал шафта доставляющей системы: тефлон. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Максимальный профиль шафта доставляющей системы 5.8F, совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; конусный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 30, 40мм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 550000 | 2750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
30 | Каротидный стент с противоэмболической защитной системой | Самораскрывающийся нитиноловый стент для сонных артерий. Толщина страты 240 μm. Стент полностью рентгеноконтрастный и не требует наличия маркеров, что существенно упрощает и ускоряет процедуру его позиционирования. Защитная система снаружи каркаса стента в виде сетчатого рукав из нити полиэтилентерефталата (PET), толщиной 20 мкм. Обеспечивает непрерывную противоэмболическую защиту за счет размер пор 165 мкм. Стент должен иметь нулевое укорочение. Стент должен иметь открытую ячейку и одинаковую радиальную устойчивостью по всей длине. Наличие технологии поддержания оптимальной длины размещения независимо от диаметра сосуда, что устраняет необходимость в конической конструкции стента и упрощает работу в извилистой анатомии. Системе доставки 6F c RX-портом на расстоянии 33 см. Совместимость с проводником 0.014", проксимальными или дистальными устройствами EPD. Диаметр от 6 до 10 мм, длина от 20 до 60 мм. Рабочая длина 135см. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 650000 | 19500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
31 | Стент для сонной артерии | Нитиноловый самораскрывающийся стент, предназначен для стентирования сонных артерий. Cтент представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента RX 30 см. Совместимость с проводником 0.014’’ (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074’’). Диаметр проксимального шафта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шафта: 5.2 Fr. Размерный ряд: длина системы доставки 143 см, варианты доступных диаметров (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; варианты доступных длин стента (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47. Возможность репозиционировать стент. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 520000 | 10400000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
32 | Устройство защиты от дистальной эмболии | Устройства для профилактики эмболии - захвата и удаления фрагментов/частиц, образующихся при интервенционных вмешательствах. Материал изготовления - нитинол. Предназначено для для использования в сонных, коронарных и периферических артериях. Имеет проксимальный и дистальные рентгеноконтрастные маркеры для обеспечения точного позиционирвоания инструмента в сосуде. Фильтр предустановлен на удерживающий проводник и имеет независимое свободное вращение и продольное перемещение фильтра по проводнику для стабильного положения фильтра во время манипуляций для избежания вазоспазма. Нитиноловый фильтр имеет гепариновое покрытие. Имеет RX порт для быстрой смены проводника. Поперечный профиль микрокатетера для доставки 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018" через катетеры 5F/6F. Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника и на обоих концах фильтра для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Гидрофильный катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра от 3 до 8 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 380000 | 19000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
33 | Система для защиты от дистальной эмболии | Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 430500 | 12915000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
34 | Катетер баллонный дилатационный | Катетер баллонный для постдилятации. Назначени: это низкопрофильный усовершенствованный семи-комплайант баллон, обладающий исключительной проходимостью и значительно облегчающий процедуру дилятации и общую стабильность процедуры ЧТКА для проведения дилятации коронарных артерий; Типоразмеры: диаметр (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 мм длина (мм) 9, 15, 20 мм; Профиль кончика: не более 0,43 мм (0,016""); Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,36 мм (0,014”); Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта; Диаметр проксимального шафта не более - 1,9 Fr (0,64 мм), дистального не более - 2,4 Fr (0,08 мм); Наличие рабочей длины катетера 145 см; Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток; Расположение маркеров: 1,25 мм и 1,50 мм; Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 18 АТМ. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки ""rapid exchange" Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 83000 | 2490000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
35 | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. | Предназначен для расширения стенозированных участков в поверхностно-бедренной, подколенной, большеберцовой и малоберцовой, артериях стопы, почечных и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система быстрой смены проводника (порт RX). Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Атравматический кончик. Баллон полукомплаенсный.Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 15%. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Покрытие баллона гидрофильное. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее- 2 шт. Дизайн штифта коаксиальный. Шафт имеет специальные зоны изгиба, улучшающие проводимость инструмента в дистальном русле и исключающие перегиб катетера. Маркировочная посантиметровая нерентгеноконтрастная шкала на внешнем катетере. Диаметр баллона не менее – 1.25; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7мм.Длина баллона не менее – 15; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300 мм. Совместимость с проводником, не более – 0,014 дюйм. Номинальное давление наполнения баллона, не менее – 6 атм. Расчетное давление разрыва не менее - 12; 13; 14; 15; 16атм. Длина катетера не менее – 150, 200см. Совместимость с интродьюсером не более – 4, 5F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 49000 | 2940000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
36 | Проводниковый катетер | "Проводниковый катетер предназначен для использования с проводником 0,035" или 0,038". Покрытие PTFE внутренней части катетера. Неконический оплетенный катетер изменяемой жесткости с заранее созданной формой дистального сегмента, который содержит рентгеноконтрастную метку примерно 2 мм проксимально дистальному концу. Длина 95 см, размеры 5F, 6F. Возможные конфигурации дистальной части: STR, MP2, длина 7 см. Срок поставки большую часть 14 дней. До проведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 78000 | 780000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
37 | Проводниковый катетер | Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 90, 100 см. Наружный диаметр - 5, 6, 7 F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. "Гибридная технология" оплетки. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011". Внутренний просвет катетера - не менее 0.056". Форма кончика - церебральная по Берку , Хэдхантер, многоцелевая тип С или D, прямой, по Симмонсу 2. Поставляется стерильным. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 113420 | 5671000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
38 | Проводник супер жесткий | Проводник для интервенционных сердечно-сосудистых процедур, интервенции желчных путей, дренирование абсцесса, урорадиологические вмешательства и замены катетеров при различных процедурах ангиографии. Материал – нержавеющая сталь. Политетрафторэтиленовое покрытие предназначено для лучшего прохождения извитых сосудов и снижения трамватизации стенки артерии вовремя эндоваскулярных процедур. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гладкости. Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, причем J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины (10 см и 12 см), диаметр: 0.035". Длина 260см. Размер по заявке Заказчика. Стерилизован этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 95850 | 958500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
39 | Катетер проводниковый для периферических сосудов | Внутрисосудистый направляющий катетер , Материал катетера – PTFE, структура оплетки: Проволочная армировка 4x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. наружный диаметр 6F, внутренний просвет 1.78 мм. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгенконтрастность. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 6F - не менее 0.070". Внутреннее покрытие ПТФЭ Широкий выбор вариантов кривизны катетера, как с наличием боковых отверстий, так и без и /или Внутрисосудистый направляющий катетер. Материал катетера – PTFE, структура оплетки: круглая проволока 2 к 2, внутрений диаметр для катетеров 6F - 1.78 мм, 7F – 2.0мм, 8F – 2.3мм. Наличие мягкого рентгенконтрастного кончика. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Проволочная армировка 2x2 по всей длине. Хорошая рентгеноконтрастность.Повышенная устойчивость к перегибам. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета Широкий выбор вариантов кривизны катетера, как с наличием боковых отверстий, так и без. Варианты катетеров, дизайна кончиков, размеры и длины по потребности Заказчика. Упакован в стерильную упаковку. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 38000 | 1900000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
40 | Проводник внутрисосудистый | Диаметр - 0,035 дюйм; 0,038 дюйм. Длина - 75 см, 145 см, 180 см, 260 см. Материал сердечника нержавеющая сталь. Конструкция сердечника - усиленная поддержка. Покрытие - тефлон (PTFE). Форма кончика: прямой, J 3 мм, формируемый дистальный сегмент 3 см. Длина гибкого кончика: 1 см, 4 см, 6 см, 7 см. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 30000 | 600000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
41 | Проводник диагностический 0,035''х260см | Проводник диагностический – наружный диаметр - 0,035", длина 260см. Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм допустимое +/- 0,5 мм. Проводник одно дистальный. Проводник имеет неподвижный стержень (FC, FS). Проводник из нержавеющей стали с тефлоновым (ПТФЕ) PRECOAT покрытием. Проксимальная сварка стержня выполняется одновременно для компонентов: сердечник,лента,рулон, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимума 150 градусов. Минимальная разрывная нагрузка 2,7 фунта. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Стерилизован этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 12990 | 259800 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
42 | Проводник внутрисосудистый | Проводники диагностические с направителем. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола нержавеющей стали покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 40см, 80см, 100см, 125см, 150см, 180см, 260 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводник. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 12000 | 240000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
43 | Ангиографический проводник | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 14100 | 705000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
44 | Проводник | Проводники являются нитиноловыми гидрофильными микропроводниками, покрытыми полиуретаном и гидрофильным покрытием для периферических и церебральных вмешательств, обладающие улучшенной навигацией в дистальных и извитых сосудах.Предназначается для дистальной катетеризации, селективной и сверх-селективной эмболизации в небольших, дистальных и анатомически сложных периферических и нейрологических сосудистых системах.Сверхэластичный нитиноловый стержень: Отличное запоминание формы, повышенная гибкость, улучшенное управление в сложных случаях. Предотвращает перекручивание для более легкого и быстрого проведения катетера.Полиуретановое рентгенконтрастное покрытие: гладкое покрытие для минимизации адгезии клеток крови к проводнику, плавная и атравматическая навигация. Включает вольфрам для улучшения видимости.Улучшенная видимость кончика при флуороскопии в связи с дистальной золотой спиралью. Малые диаметры и различные типы формы кончика: сверхселективный доступ к дистальным и извитым сосудам.Повышенная гибкость и атравматически суженный наконечник: повышает гибкость проводника, плавная и безопасная навигация через извитые и сложные системы сосудов.Дополнительное гидрофильное покрытие (“M” полимерное покрытие): плавная навигация через катетер и сосуды (экономит время применения). Предотвращает адгезию клеток крови и формирование тромбов.Цельная структура проводника: Улучшенное управление проводником в сосудах, передача вращающего момента с соотношением 1:1, более легкая, быстрая и безопасная навигация, как через катетер, так и сосуды. Внешний диаметр: 0,018, 0,020, 0,025, 0,032, 0,035, 0,038. Длины проводников (см.): 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300, 450. Длина дистального кончика (см.): 1, 3, 5, 8. Формы кончиков: Angled (загнутый), Straight (прямой). Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 400 | 27000 | 10800000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
45 | Проводник сосудистый | Диаметр-0,014 дюймов. Длина- 182 см, 300 см.Материал сердечника-Нержавеющая сталь. Покрытие- Полимерное гидрофильное, рентгеноконтрастное в дистальной части 10 и 38 см, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика- 3г, 6г. Форма кончика-Формируемый прямой или изогнутый дистальный сегмент. Длина гибкого кончика -8 мм, 11 см. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 45000 | 900000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
46 | Проводник | Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014” и 0.018”, средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шафт. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные оклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течении процедуры. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 73400 | 4404000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
47 | Периферический микрокатетер | Микрокатетер для периферийных вмешательств, корпус катетера, устойчивый к сжатию, наличие металического наконечника, должен позволять быстро и эффективно проходить диффузные сильнокальцинированные поражения нижних конечностей. Двунаправленное вращение для пересечения более стойких поражений. Сила вращения - на 37% больше крутящего момента. Низкий профиль входа 0,5 мм (0,020 дюйма). Конструкция шафта с высокой опорой - наконечник до 100 мм. Двойной металлический наконечник, устойчивый к захвату, устойчив к деформации при попадании в твердое поражение. Низкий профиль входа. Низкий поперечный профиль - 0,75 мм (2,3 Fr) Рабочая длина 60, 90, 135, 150 см; длина покрытия 23, 30, 70, 115 см; Размер проводника - 0,36 мм (0,014”) Наружный диаметр - наконечник 0,50 мм (1,5 Fr); дистальный шафт – 0,75 мм (2.3Fr); проксимальный шафт - 0.83мм (2.5Fr). Внутренний диаметр – наконечник 0.42 мм (0.017”); шафт - 0.48мм (0.019”). Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 260600 | 15636000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
48 | Петля-ловушка в наборе | Набор содержит ловушку длиной 65, 120 см, катетер для ловушки длиной 48, 102 см, интродьюсер и торкдевайс. Для прецизионных манипуляций и эвакуации, высоко рентгеноконтрастные петли под углом 900 к штифту. Ловушки с нитиноловым штифтом, препятствующим изломам и загибам, вольфрамовая петля с золотым покрытием для отчетливой визуализации. Диаметр петли: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35мм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 300000 | 300000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
49 | Микропетля-ловушка в наборе | Набор содержит ловушку длиной 175, 200 см, катетер для ловушки длиной 150, 175 см, интродьюсер и торкдевайс. Для прецизионных манипуляций и эвакуации, высоко рентгеноконтрастные петли под углом 900 к штифту. Ловушки с нитиноловым штифтом, препятствующим изломам и загибам, вольфрамовая петля с золотым покрытием для отчетливой визуализации. Диаметр петли: 2, 4, 7мм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 520500 | 520500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
50 | Катетеры внутривенные для радиочастотной коагуляции | Катетер для эндовенозной радиочастотной аблации Катетеры для радиочастотной коагуляции предназначены для проведения процедуры эндовазальной радиочастотной облитерации вен нижних конечностей. Используются при лечении варикозной болезни вен и хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Одноразовый, диаметр 7F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 15 | 270000 | 4050000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
51 | Магистраль для насоса в комплекте с иглой | Магистраль для насоса инфильтрационный в комплекте с иглой (для лечение варикозных вен). Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 25 | 13000 | 325000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
52 | Стент внутрисосудистый | Стент для периферических артерий, баллонорасширяемый. Материал стента нержавеющая сталь 316L . Диаметр стента (при номинальном давлении) - 5-10 мм. Длина стента - 17-57 мм. Максимальный диаметр стента: 9-11 мм. Диаметр баллона - 5-10 мм. Длина баллона - 20-60 мм. Номинильное давление :8-10 АТМ. Давление разрыва 12 АТМ. Система доставки OTW. Шафт 75 и 135 см. Совместимость с интродъюсером 6-7F. Cовместимость с проводником 0.035". Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 2 | 230000 | 460000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
53 | Стент самораскрывающийся для периферических артерий на системе доставки. | Стент предназначен для лечения стенотических поражений и рестенозов подвздошных артерий. Система доставки - по проводнику (OTW). Стент из нитинола.Ячейки стента открытые. Стент имеет расширяющиеся концы для улучшения его фиксации в сосуде. Рентгеноконтрастные маркеры с обоих сторон стента. Материал маркеров - тантал или аналог. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны – 4. Наличие блокиратора, препятствующего преждевременной активации раскрытия стента. Атравматичный мягкий конусообразный скругленный дистальный конец внутреннего катетера системы доставки. МРТ-совместимость стента. Диаметр стента, не более - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До проведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. Длина стента, не менее - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80, 135 см. Совместимость с проводниками, не более – 0,035 дюйм. Совместимость с интродьюссером, не более - 6 F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 395000 | 11850000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
54 | Стент самораскрывающийся для периферических артерий на системе доставки. | Стент предназначен для лечения стенотических поражений и рестенозов поверхностной бедренной и подколенных артерий. Возможность установки в среднюю и дистальную часть подколенной артерии. Материал стента нитинол. Высокая радиальная устойчивость, равномерная по всей длине стента. Высокая гибкость стента. Стент имеет расширяющиеся концы для улучшения его фиксации в сосуде. Ячейки стента открытые. Вершины ячеек не выпячиваются наружу при сгибании стента. Отсутствие смятия стента в просвете сосуда при сгибании. Диаметр стента, не более – 5, 6, 7 мм. Длина стента, мм, не менее - 20, 30, 40мм. Количество маркеров с дистальной стороны стента–6,с проксимальной стороны-6. Укорочение стента при раскрытии, не более – 12 %. МРТ-совместимость стента. Конструкция системы доставки триаксиальная, для улучшения навигации и передачи момента силы 1:1. Система доставки - по проводнику (OTW). Возможность использования системы при помощи одной руки. Возможность контрлатерального доступа. Возможность ретроградного пунктирования артерий ниже колена. Совместимость с проводниками, не более – 0,035 дюйм. Длина системы доставки, не менее – 80, 135см. Совместимость с интродьюссером, не более – 5 F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 10 | 689500 | 6895000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
55 | Катетер баллонный сосудистый | Система доставки: OTW. Диаметр баллона: 3 мм – 12 мм. Длина баллона: 20, 30, 40,60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм, Шафт: 40, 75, 135 см, Материал баллона: Nybax™, Номинальное давление: До 10 ATM, Давление разрыва: До 24 ATM, Совместимость с проводником: 0.035.Совместимость с интродьюсером: 5-7 F, Профиль кончика: 0.040 (среднее значение). Профиль баллона: 0.070 (среднее значение). Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 104000 | 6240000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
56 | Ультранерастяжимый дилятационный балонный катетер для ЧТА. | Показания для постдилятации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из полимерного материала. Атравматический кончик. Баллон некомплаенсный Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 2%. Возможность инфляции баллона без проводника.Быстрая дефляция баллона. Количество складок на баллоне, не менее – 3 шт. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее - 2 шт. Дизайн шафта комбинированный/гибридный для обеспечения сочетания проталкиваемости и проводимости. Кончик катетера имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкий переход в области выхода проводника из кончика катетера. Диаметр баллона, не менее - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм. Длина баллона, не менее – 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200мм. Совместимость с проводником, не более – 0,035 дюйм. Номинальное давление наполнения баллона, не менее – 8атм. Расчетное давление разрыва, не менее - 20; 22; 24 атм. Длина катетера, не менее – 120; 135см. Совместимость с интродьюсером, не более – 5, 6, 7F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 40 | 201000 | 8040000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
57 | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для ЧТА. | Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон циллиндрической формы. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Гидрофильное покрытие катетера. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв, не менее 450,0 Psi. Инфляция баллона возможна без введенного проводника, увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более – 2,5%. Баллон выполнен из композитного материала, армирование баллона волокнами. Атравматичный кончик. Дизайн шафта коаксиальный. Количество складок на баллоне, не менее – 3. Длина баллона - 20; 40; 60; 80; 100 мм. Диаметр баллона - 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 мм.Номинальное давление наполнения баллона, не менее - 8 атм. Расчетное давление разрыва – 40 атм. Время дефляции баллона, не более - 90 сек. Время инфляции баллона, не более – 30 сек, Количество рентгеноконтрастных маркеров- 2. Длина катетера – 50, 75см. Совместимость с интродьюссером – 6,7,8 F. Дистальный диаметр кончика, не более - 0,039 дюйм. Совместимый проводник, не более – 0,035 дюйм. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 123000 | 615000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
58 | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. | Предназначен для расширения стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и почечной артериях и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Баллон циллиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Гидрофобное покрытие баллона. Дизайн штифта коаксиальный. Диаметр баллона, не менее - 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9 мм. Длина баллона, не менее - 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 280 мм. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 8% Номинальное давление, не менее – 6 атм. Расчетное давление разрыва, не менее – 11, 12, 13, 14, 15, 16атм. Длина системы доставки, не менее - 75; 90; 130; 150; 180 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. Совместимый проводник, не более – 0,018 дюйм. Совместимость с интродьюсером, не более 4 F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 40 | 85000 | 3400000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
59 | Катетер чрескожной транслюминальной ангиоплстики с покрытием сиролимус | КАТЕТЕР ЧРЕСКОЖНОЙ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ С ПОКРЫТИЕМ СИРОЛИМУС — это первый в мире баллонный катетер, покрытый сиролимусом с уникальной нанотехнологией. NANOLUTE TECHNOLOGY® предназначен для улучшения липофильности и биодоступности Сиролимуса. Субмикронные частицы сиролимуса инкапсулированы в фосфолипиде и распыляются на баллон при слабом раздувании баллона, а затем повторно складываются и снова накачиваются, что обеспечивает 100% покрытие. Попадая в артерию, этот фосфолипид переносится в артерию, и по мере изменения PH тела фосфолипид высвобождает субмикронную частицу сиролимуса, которая через 7 дней попадает в самый глубокий слой артерии до адвентициальной оболочки. Баллонный катетер Magic Touch-PTA (0.014ʺ OTW, 0.018ʺ OTW, 0.035ʺ OTW), покрытый сиролимусом, диаметр баллона (мм) 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, длина баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 276000 | 8280000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
60 | Набор индефлятора | "Устройство для раздувания баллонных катетеров до 30 атм в виде шприца манометром и гибкой соединительной линией с вращающимся адаптером Луер на конце. Шприц от 20 мл до 30 мл (по заявке заказчика) с ценой деления в 2 мл, циферблат манометра расположен на одной плоскости в максимальной доступности для глаз, с ярким белым циферблатом и черным текстом для четкой визуализации. Эргономичная рукоятка и механизм блокировки/разблокировки хода поршня позволяют работать одной рукой. Изготовлен из поликарбоната. Нижняя часть изготовлена из полупрозрачного голубого поликарбоната, имеет двойной поршень. Уровень раздутия 20 мл. Ручка индефлятора должна иметь трехступенчатое очертание захвата для пальцев, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции, и обеспечить предотвращение скольжение руки во время процедуры. Пусковой механизм – «тригер» находится на одной оси, в одной плоскости с экраном манометра, что обеспечивает лучшую визуализацию и удобство переключения одной рукой, одним большим пальцем. Ручка для нагнетания инфляции/дефляции: поршень изготовлен из современного синтетического полимера АВС (акрилонитрил, бутадиен, стирол) черного цвета, обладающего высокой степенью ударопрочности и эластичности. Ручка имеет рифленую поверхность для обеспечения лучшего сцепления и предотвращения скольжения руки при манипуляциях. Индефлятор идет в комплекте со стопкоком и 3х-ходовым краном высокого давления. Может быть в наборе с Y-коннектором «Клик» от 7,5 F -9F (по заявке заказчика), устройством для введения проводника (тупой иглой) и устройством для вращения проводника. Y-клик коннектор гемостатический с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивает переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Кран запирающий высокого давления (тип OFF) с вращающимся адаптером Луер с предельным давлением 1200 psi. Устройство для вращения коронарного проводника совместимо с проводником 0,014'' - 0,021''. Линия высокого давления. Соединительная линия высокого давления 1200 psi с армированной стенкой и вращающимся адаптером Луер. Доступны длины 20-120 см. Тип соединения мама/папа. Линия мониторинга давления. Гибкая неармированная линия мониторинга давления с адаптером Луер. Доступны длины 60-120 см (по заявке заказчика) Предельное давление 600 psi. Доступны медфляторы с тремя типами ручек и цифровой для индефляции более прецизионных баллонов (по заявке заказчика) Бочка образная, Т образная, и круглая, все виды имеют эргономичный захват и прорезы, для работы в мокрой среде, сокращает риск проскальзывания при высоких давлениях. Охват колбы шприца манометра так же имеет 2 типа рукояти для поддержки вовремя индифляции и дефляции, по сторонам и пистолетного типа (по заявке заказчика) так же 3 вида спусковых механизмом горизонтальный для спуска большим пальцем руки и рукояткой для мягкого спуска при помощи всей ладони. У-образный коннектор с гомеостатическим клапаном типа «клик» от 7,5 до 9 ФР (по заявке заказчика) так же имеет 2 силиконовые мембраны, позволяющие сократить утерю крови во время процедуры по технологии пересечение. Устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара. Стерилизован этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 100 | 33650 | 3365000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
61 | Индефлятор | Инфляционная способность от 0 до 26 атм, в комплекте с манометром : торк- Большая, удобная ручка. Текстурированный захват для контроля крутящего момента совместима с размером проводников от 0,010 до 0,018 ", игла- Позволяет быстро и легко размещать направляющую проволоку через Y-адаптер 0,018 ", линия, Y конектор-0.113 "(2.87 мм, 8.6 F) сквозной просвет. Тонкая резьба для точного контроля гемостаза. поликарбонатный шприц - обеспечивает точный объем до 20 мл объема с механизмом фиксации пальца для 1-ступенчатой блокировки и снятия давления.Прочный механизм блокировки - надежный для многократного раздувания. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 100 | 25000 | 2500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
62 | Устройство для дефляции и индефляции сверхвысокого давления для ангиопластических баллонных катетеров. | Возможность контроля сверхвысокого давления. Манометр. Номинальное давление устройства, не менее - 40 атм. Максимальное давление манометра, не менее - 40 атм. Длина корпуса индеффлятора, не более - 200 мм. Объем корпуса шприца, не менее – 30 куб см. Объем, отмечаемый на шкале шприца индеффлятора, не менее - 5 мм куб. Усилие для достижения давления в 40 атм, не более – 20 фунт-сила. Вращающийся штекерный разъем типа Люера. 3-ходовой запорный клапан высокого давления. Поставляется в стерильном виде. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 41600 | 2496000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
63 | Эмболизирующий материал | Эмболизирующие сферические микросферы, состоящие из гелевого пластичного гидрофильного ядра и поверхностного покрытия, представляющего собой биосовместимый, неразрушающийся полимер с высокой аффинностью к белкам. Полимер должен обладать противовоспалительной, антитромбогенной активностью. Микросферы должны иметь широкий диапазон точно калиброванных размеров - 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 микрон. Более 95% микросфер находятся в указанном диапазоне размеров. Точно откалиброванный размер снижает риск преждевременной окклюзии сосудов. Микросферы должны поставляться в предварительно наполненных шприцах объемом 1мл или 2 мл. Высокая стабильность готовой суспензии при смешивании. Обязательное наличие цветовой маркировки размера микросфер. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 60 | 165000 | 9900000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
64 | Микросферы для эмболизации | Эмболизационные биосовместимые микросферы, из поливинилового спирта (ПВС) и бычьего желатина, спергированные в откалиброванные по размерным группам в шприц объемом 20 мл. Микросферы выпускаются объемом 1 или 2 мл в комплекте с 9 или 8 мл физиологического раствора соответственно и в пяти размерных группах: 100-300 мкм (желтая маркировка), 300-500 мкм (синяя маркировка), 500-700 мкм (красная маркировка), 700-900 мкм (зеленая маркировка), 900-1100 мкм (фиолетовая маркировка). Материал микросфер должен позволять сжатие не менее, чем на 37% без нарушения целостности микросфер и возвращения к сферической форме после завершения сдавливающих процессов, без риска неконтролируемой и\или нежелательной агрегации. Микросферы должны иметь высокую устойчивость фрагментации, высокую вязкоупругость. Предназначены для использования гиперваскулярных опухолей и других новообразований, эмболизации артерий предстательной железы для облегчения симптомов, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, гемостатической эмболизации. Каждый шприц с эмболизационным материалом должен быть простерилизован. Общий срок годности не менее 2 лет. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 99500 | 2985000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
65 | Микрокатетер с микропроводником | Суперселективные гидрофильные рентгенконтрастные микрокатетеры с полимерным покрытием по всей длине, за исключением проксимального конца. Покрытие обеспечивает скользящую способность после увлажнения. Кроме того, проводник имеет стрежень из сверхэластичного сплава, полиуретановую оболочку, гидрофильное покрытие на поверхности и золотую спираль на дистальном маркере, которая способствует продвижению катетера в целевые сосуды. Структура шафта катетера состоит из 3-х слоев: внутренний слой из PTFE (тефлон); средний слой: вольфрамовая рентгенконтрастная спираль;внешний слой: полиэстер эластомер с полимерным покрытием M Coat™. Доступны катетеры с одной или двумя дистальными рентгенконтрастными метками (материал меток - Pt/Ir) по 7 мм каждый. Длина коаксиального/не коаксиального миикрокатетера: 110 см., 130 см., 150 см. Максимальное давление катетеров: 750 psi (5171 kPa); 900 psi (6205 kPa). Внешний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Внешний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 2.0 Fr (0.67 мм), 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 0.019 (0.49 мм), 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Дистальный кончик: прямой, угловой 90 градусов. Диаметры микропроводника (для коаксиальных версий): 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм). Длина микропроводника (для коаксиальных версий): 120 см; 140 см. Выступающая часть микропроводника микрокатетера (для коаксиальных версий): 10 см максимум. Доступны два типа проводников, предварительно сформированный тип и проводник формируемого типа. Форма наконечника проводника формируемого типа может быть изменена. При введении контрастного вещества через катетер может использоваться автоматический шприц. Совместимость проводника: 0.016" (0.41 мм); 0.018" (0.46 мм); 0.021" (0.53 мм). Мёртвый объём (разъём + катетер): 0.43 мл; 0.53 мл; 0.57 мл; 0.58 мл; 0.59 мл; 0,64 мл; 0.68 мл; 0.73 мл; 0.66 мл. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 260000 | 5200000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
66 | Интродьюсер – Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном (Интродьюсер, Интродьюсер кардиологический, Интродьюсер кардиологический для лучевой артерии размерами (F): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; длиной (см) 6, 7, 11, 12, 23, | Интродьюсеры армированные и неармированные – наборы для установки и замены катетеров и внутриполосных электродов с гемостатическим клапаном или без него, размер вводимого катетера (F):3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12;12,5;14;14,5;16;16,5;18; размерами (F): 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16. длиной (см) 6,7,11,12,23.Элементы набора: Интродьюсер с клапаном, Игла ангиографическая, Проводник, Дилататор,Проводн ик J- образный или прямой; Наличие платинового маркера; Наличие атравматического наконечника; С возможным присутствием ренгеноконтрастьного маркера на конце интродьюсера. Набор содержит проводник специальной конструкции, мягкая дистальная часть которого позволяет деликатно ввести его в артерию, а упругая проксимальная часть составляет идеальную осову для введения дилататора, а так же не допускает перфорацию стенки сосуда. Дистальные части итродьюсера и дилататора изготовлены так, чтобы можно было легко и атравматично ввести катетер в просвет сосуда. Срок годности 4 года 11 месяцев. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 200 | 11900 | 2380000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
67 | Интродьюсер | Интродьюсеры предназначаются для чрескожного введения в сосуд для облегчения процедуры вмешательства в целом. Уникальный гемостатический клапан поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избегать кровотечений и аспирации воздуха. Плавный переход «шафт-дилятатор» и оптимальная конусообразная конструкция дилятатора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером. Дилятатор с защелкой, предотвращающей смещение дилятатора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой. Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". Цветовая кодировка по размерам. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 500 | 12000 | 6000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
68 | Диагностический маточный катетер | Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Ангиографический или диагностический катетер предназначен для использования в ангиографических процедурах. Он доставляет рентгеноконтрастные среды и терапевтические агенты к выбранным участкам сосудистой системы. Он также используется для ввода проводника или катетера в целевой участок. Radifocus Optitorque, полная линейка ангиографических катетеров, разработанных для упрощения манипуляций. Конструкция с высоким крутящим моментом и точное управление. Ультратонкая стенка катетера создает большой просвет, что позволяет сократить время инъекции. Предел давления: 4 Fr (1,40 мм) - 750 psi / 5 Fr (1,70 мм) и 6 Fr (2,00 мм) - 1000 psi. Совместимость с проводником: 0,038 дюйма (0,97 мм). Наружный диаметр: 4 Fr / 1,40 мм, 5 Fr / 1,70 мм. Внутренний диаметр: 1.03 мм., 1,20 мм. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора специальных форм для артерий печени, почек, маток, простаты. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 40 | 16000 | 640000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
69 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие SLX. Характеристики: максимальное давление – 1050 (5 F) либо 1200 (A) psi (4 и 6 F), внутренний просвет катетера – 0.035" либо 0.038". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Наличие полного спектра форм кончиков. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Наличие катетеров с боковыми отверстиями для более плотного ренгенконтрастирования. Размеры: длина 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см, диаметры 4, 5 и 6 F. Размеры по заявке Заказчика. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 300 | 15000 | 4500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
70 | Проводниковый катетер стерильный | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" (А) Размеры: длина 80, 90, 95, 100 и 125 см. Размеры по заявке Заказчика. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 90 | 42900 | 3861000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
71 | Эндоваскулярное регулируемое устройство- сетка | Регулируемая ремодулируемая сетка предназначена для процедур на артериях головного мозга для перекрытия шейки аневризмы при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Совместим с микрокатетером 0,017". Длина от рукоятки до проксимального маркера 1711 мм, длина от проксимального маркера до дистального маркера (длина сетки) 22 мм, длина от дистального маркера до кончика 7 мм. Диаметр сетки в пределах от 0,5мм до 3.0 мм. Устройство должно быть визуально под флюороскопией, провода сетки рентгеноконтрастные, дистальные и проксимальные концы сетки снабжены рентгеноконтрастными маркерами Pt. За счет высокой маневренности, должно обеспечиваться легкое атравматичное движения через извилистую анатомию сосудов. Каждое соединение должно выдерживать 3N силы в соответствии с ISO 10555-1. Дистальное сопротивление излому – перегиб 0,25 градусов, диаметр дистальной части 150 мм. Устойчиво к коррозии, отсутствие коррозии при испытании в соответствии с ISO 10555-1. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 3 | 1250000 | 3750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
72 | Эндоваскулярное регулируемое устройство- сетка | Регулируемая ремодулируемая сетка предназначена для процедур на артериях головного мозга для перекрытия шейки аневризмы при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Совместим с микрокатетером 0,017". Длина от рукоятки до проксимального маркера 1711 мм, длина от проксимального маркера до дистального маркера (длина сетки) 22 мм, длина от дистального маркера до кончика 7 мм. Диаметр сетки в пределах от 0,5мм до 3.0 мм. Устройство должно быть визуально под флюороскопией, провода сетки рентгеноконтрастные, дистальные и проксимальные концы сетки снабжены рентгеноконтрастными маркерами Pt. За счет высокой маневренности, должно обеспечиваться легкое атравматичное движения через извилистую анатомию сосудов. Каждое соединение должно выдерживать 3N силы в соответствии с ISO 10555-1. Дистальное сопротивление излому – перегиб 0,25 градусов, диаметр дистальной части 150 мм. Устойчиво к коррозии, отсутствие коррозии при испытании в соответствии с ISO 10555-1. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 3 | 900000 | 2700000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
73 | Система билиарного катетера в наборе | Для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик: отсутствие / наличие. Фиксирующий хаб в наличии. Конструкция фиксирующего разьема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер: наличие/отсутствие. Повязка – 1 шт. Трубка соединительная с запорным краном – 1 шт. Набор интродьюсера AccuStick II – 1 шт. Игла интродьюсера со стилетом – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018’’ (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038’’ (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт.; Манжета катетера Percufix – 1 шт.; Дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1 шт.; Дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости); Стяжка кабельная – 2 шт. Длина 35 см. Диаметр - 8; 10F. Совместимость с проводником - 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление - 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). Гибкая поддерживающая канюля состав: полимерная смола; нейлон. Металлическая поддерживающая канюля - нержавеющая сталь; нейлон. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 121000 | 2420000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
74 | Отделяемая эмболизационная спираль | Спирали эмболизационные отделяемые с синтетическими волокнами для эндоваскулярных манипуляций, включают в себя спираль, изготовленную из сплава платины и вольфрама, механически прикрепленную к доставляющему проводнику. Эта конструкция находится в интродьюсере. Применяются для прекращения или ограничения кровотока на отдельных участках периферической сосудистой системы. Форма спирали и закрепленные на ней волокна, которые обеспечивают закупоривание, предназначены для стимулирования тромбообразования и эффективной эмболизации. Спираль имеет синтетические волокна для большей тромбогенности, доступны в 3-х формах: 2D, Cube и Diamond. Спирали должны вводится под флюороскопическим контролем через диагностический селективный катетер с внешним диаметром 5F (1,70 мм) (0,035 дюймов [0,89 мм] или 0,038 дюймов [0,97 мм] внутренний просвет) без боковых отверстий для промывания. Спираль отделяемая включает эмболизирующую спираль с разъемным проводником, интродьюсером и ротационным гемостатическим клапаном (RHV). Диаметр нити спирали- 0.035''. Материал спирали-Платина. Жесткость-Стандартная. Тромбогенный агент-Синтетическое волокно Dacron. Размеры: 3 mm х 4 cm, 4 mm х10 cm, 6 mm х 10 cm, 6 mm х 20 cm, 8 mm х 10 cm, 8 mm х 20 cm, 8 mm х 40 cm, 10 mm х 20 cm, 10 mm х 40 cm, 12 mm х 20 cm, 12 mm х 40 cm, 15 mm х 20 cm, 15 mm х 40 cm, 18 mm х 20 cm, 18 mm х 40 cm; 4 mm х 6 cm, 6 mm х 10 cm, 6 mm х 20 cm, 8 mm х 20 cm, 10 mm х 25 cm, 10 mm х 40 cm, 15 mm х 25 cm, 15 mm х 40 cm, 20 mm х 40 cm; 4 mm х 4.5 cm, 6 mm х 9, 8 mm х 14 cm. Совместимость с микрокатетером-5 F. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация- 2D, Diamond, Cube. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 288000 | 8640000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
75 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 30 | 225000 | 6750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
76 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 200 | 85000 | 17000000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
77 | Гемостатический адаптер (Yконнектор) | Пластиковый Y адаптер(Y-коннектор) с двойным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддерржки, позиционирования и фиксации проводников или катетеров в требуемом положении эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга при лечении аневризм, мальформаций, сужения, опухолей. Конструкция коннектора может быть 2-х типов: 1) с обычным боковым портом; 2) с боковым портом с удлинённой трубкой 10 см и 3-х ходовым краном. Механизм запирания клапана имеет вращательный метод 360 градусов. Максимальный размер инстурментов, вводимых в регулируемый клапанный порт до 9 Fr. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 250 | 17000 | 4250000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
78 | Y-коннектор | Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликорбоната, включает 4-ре основные части, изготовленные из поликарботата: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль 9Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона Med4930. Общая ширина устройства - 1,46"(37мм) и 3,39"(86мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу "клик". На проксимальном коне покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать надежный захват. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 8280 | 414000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
79 | Y-коннектор | Гемостатитический Y-коннектор с двойным позиционным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддерржки проводников или микрокатетеров эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга. Конструкция коннектора может быть 2-х типов: 1) с обычным боковым портом; 2) с боковым портом с удлинённой трубкой до 10 см и 3-х ходовым краном. Совместим с инстурментами до 9 Fr. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 100 | 17500 | 1750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
80 | Y коннектор | Ротационные Y-коннекторы совместимы с устройствами от 0,12’’ до 0,123’’ (9 Ф). Y-коннекторы c 2-х и 3-х позиционным регулируемым клапаном. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 200 | 12000 | 2400000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
81 | Катетер долговременного использования для гемодиализа | предназначен для использования для краткосрочного и долгосрочного сосудистого доступа для гемодиализа, гемоперфузии или аферезисной терапии осуществляется через внутреннюю яремную вену, наружную яремную вену подключичную вену или бедренную вену. Катетеры длиннее 40 см предназначены для введения в бедренную вену.Исключительная производительность. Гладкий конический наконечник. Наконечник, предназначенный для сопротивления позиционной окклюзии. Улучшенный дизайн внутреннего просвета. Катетер с симметричным наконечником для высокой скорости потока. Легкое введение через конусный наконечник, конусную манжету и клапанный проводник AirGuard™. который не имеет аналогов. Превосходная скорость рециркуляции 1%. Высокая скорость расширения. До 500 мл/мин в среднем при макс. Артериальном давлении 250 мм рт.ст. Противопоказания Это устройство противопоказано пациентам с тяжелыми заболеваниями, неконтролируемая тромбоцитопения или коагулопатия. Предупреждения Кожная вставка катетера должна быть сделана в пазушно-подключичная вена на стыке наружной и средней трети ключицы сбоку от грудной впадины. Катетер должен не вставляется в подклавианную вену срединно, потому что такой размещение может привести к сжатию катетера между первое ребро и ключица, что может привести к повреждению или перелому и эмболизация катетера.1 Флюороскопический или рентгенографический подтверждение размещения катетерного наконечника должно быть полезным для демонстрируя, что катетер не защемляется первым ребром и ключица. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 130000 | 2600000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
82 | Шприц 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения к ангиографической инъекционной системе для введения рентгеноконтрастных веществ. | Шприц 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения к ангиографической инъекционной системе для введения рентгеноконтрастных веществ. Материал изготовления шприца – поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности Не содержит латекса. Комплектация: - шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл - трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления) Длина шприца – 8,6 дюймов Диаметр шприца – 1,8 дюймов Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть) Максимальное расчётное давление, не менее 1200 psi / 8 273 кПа Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 45,0 мл/с Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 2 года Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами) Индивидуальная упаковка, стерильная. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 17000 | 340000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
83 | Трехходовой краник высокого давления | Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, достигает до 1200 psi давления. Тип: (папа/луер лок) Корпус сделан из прочного материала поликарбонат, ручка сделана из термопластичного материала. Вращающийся механиз смазан силиконовой жидкостью чтобы избежать застревание. Общая ширина 1.3", общая высота 1.108", общая длина 2.175". Диаметр отверстия 1.80мм (или 0.071 дюйм). Длина ручки 0.827". Форма корпуса: под рукояткой имеется 2 держателя для захвата пальца для обеспечения прочного захвата с противоположной стороны ручки. Вся длина корпуса имеет поддерживающую форму кривизны. Устройство предназначено для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3-ходовыми проходами. Стерилизован этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 150 | 2850 | 427500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
84 | Процедурный комплект для ангиографии | 1 шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см.1 шт - Простыня одноразовая 280х330 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 43 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал TRIPLEX плотность 106 грамм на м2, прифленый полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из нетканого материала SMS и гидрофильного нетканого материала TRIPLEX. Гидрофильный нетканый материал TRIPLEX расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстии радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. Простынь с двух сторон имеет края из рифленого полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность.1 шт- Чаша 2500 мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета.2 шт- Чаша 250 мл. Чаша синяя 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм.1 шт- Чаша 250 мл (прозрачная). Чаша прозрачная 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм.1 шт - Проводник диагностический Clever 180х0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов.1 шт- Шприц 10 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается.2 шт- Шприц 10 мл Луер. Шприц Луер объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт- Шприц с ручками и ротатором (12 мл). Шприц для введения контраста 12 мл одноразовый. Корпус шприца и вращающийся адаптер сделан из медицинского стекловидного поликарбоната. Плунжер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом, плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Колпачок луер лок изготовлен из поликарбоната. Шприц имеет собственную силиконовую смазку, которая позволяет легко перемещать плунжер в цилиндре и создавать сопротивление высокому давлению. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 12 мл, шкала легко читается.1 шт - Зажим для обработки операционного поля. Зажим для обработки операционного поля одноразовый, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина 19 cм. Сделан из полипропилен медицинского класса плюс 30% стекловолокно. Зажим имеет кольцевые ручки, зубчатый наконечник для надежного удержания предметов и металлический соединительный стержень.1 шт -Скальпель №11 с ручкой. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №11.30 шт - Набор салфеток Clever: нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 1 шт - Защитное покрытие 100х100см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия.1 шт - Защитное покрытие: для снимков R35. Покрытие защитное для снимков R35 из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 ± 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия.1 шт- Перчатки: неопудренные №7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность.1 шт- Перчатки: неопудренные №7.5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность.1 шт - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см.1 шт - Халат усиленный Clever L. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L.1 шт - Халат усиленный Clever XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL.Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 200 | 42100 | 8420000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
85 | Катетеры диагностические ангиографические | Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 200 | 12500 | 2500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
86 | Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 100 | 43700 | 4370000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
87 | "Устройство для компрессии места пункции, винтовой тип | "Устройство для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла. Составные детали: 1. Нажимная плита с указателями направления вращения на лицевой поверхности и ротатор с делениями давления на боковой части, материал- прозрачный поликарбонат, для контроля визуализации места пункции. 2. Прижимная пластина на амортизирующийся винтообразной ножке из поликарбоната с силиконовой прокладкой, для достижения адекватного гемостаза. Необходимое давление для достижения гемостаза может подбираться индивидуально для каждого пациента. 3. Пружина, встроенная в ротатор с индикаторным кольцом красного цвета для подтверждения осуществляемой компрессии, материал – нержавеющая сталь. 4. Крепежный ремень – матерчатый, фиксирующийся с помощью липучки, гипоаллергенный, швы на ремешке и липучке должны быть на одной линии, доступные длины ремешка - 22см. 5. Соединительный крюк из прозрачного поликарбоната, для быстрой установки манжеты. Давление сжатия и время сжатия могут регулироваться для каждого пациента индивидуально. Устройство в индивидуальной стерильной упаковке. Стерилизован этиленоксидом."Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 300 | 10390 | 3117000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
88 | Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм).Наличие длин, см: 180-190 см.Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 80 | 38300 | 3064000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
89 | Коронарный управляемый проводник для субтотальных и диффузных окклюзии | Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 46100 | 922000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
90 | Катетер для баллонного расширения коронарных артерий, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 | Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника Ø 1.25-2.0 – гидрофильное; Ø 2.5-4.0- гидрофобное. Система доставки: Rx (монорельсовый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов Ø 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для Ø 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для Ø 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” /1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для Ø 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; Ø 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 см. Маркеры баллона: платиново-иридиевые. Количество маркеров баллона – для Ø 1,25-1,5 мм одна метка; Ø 2,0-4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 49100 | 2455000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
91 | Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0 | Быстрозаменяемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 см. Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая. Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционирования и предотвращения эффекта проскальзывания. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр дистального шафта не более 2.6F (для баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм). Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Гидрофильное покрытие (от баллона до порта выхода проводника) и гидрофобное (баллон и наконечник). Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Профиль входа не более 0.018". Номинальное давление не менее 14 атм. Расчетное давление разрыва не менее 20 атм (Ø 2.0-4.0 мм) и не более 18 атм (Ø 4.5-5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинального давления до расчетного давления разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для баллона диаметром 3,0 мм). Размеры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 100 | 49100 | 4910000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
92 | Катетер баллонный коронарный размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2, 75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм | Катетер баллонный коронарный1.Наименование товараКатетер баллонный коронарный для предилятации2.Основные требования к товару2.1.Назначениедля проведения дилятации коронарных артерий2.2.Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диамет (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2.Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта2.2.3.Наличие низкого кроссинг профиля 0,035” для катетера диаметром 3.0 мм. 2.2.4.Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055”/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального шафта не более - 2,2 Fr, дистального не более - 2,6 Fr 2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7.Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток.2.2.8. Дизайн баллона – двухлепестковый для диаметра 1,5мм, трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм.2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 14 АТМ.2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамида.2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange". Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 55000 | 2750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
93 | Коронарная стентовая система с покрытием Sirolimus размерами (мм): малый (small) - диаметром 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; средний (medium) – диаметром 3,5; 4,0; длиной стента (мм) 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены. | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 20 | 210100 | 4202000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
94 | Коронарная стент - система с лекарственным покрытием, размерами: диаметром (мм) - 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00, длиной (мм) – 9; 14; 19; 24; 29; 33; 36 | Коронарный стент с лекарственным покрытием Biolimus A9 на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики. Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие Biolimus A9 с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества Biolimus A9 и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответсвтвии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV), Поперечный профиль стента не более 0,045” Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5. Рабочая длина шахты – не более 142 см. Размеры по заявке заказчика. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 80 | 195000 | 15600000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
95 | Электрод для временной электрокардиостимуляции с интродюссером | Стерильная гибкая трубка предназначена для временной доставки стимулирующих импульсов к сердцу; она может обнаруживать биоэлектрические сигналы от сердца, с интродьюссером. Используется в предсердии и/или желудочках и имеет электроды, которые обычно применяются в желудочках и подключаются к внешнему кардиостимулятору, который генерирует электрические стимулирующие импульсы. Катетер может быть однополярным или биполярным и способствует отображению ЭКГ сигнала. Диаметр катетера не более 5Fr. Рабочая длина не менее 110 см. Количество полюсов – два. Материал полюса – нерж.сталь. Длина дистального полюса не менее 3 мм. Длина кольцевого полюса не менее 3 мм. Межполюсное расстояние (спейсинг) не более 10 мм. Изгиб дистальной части – J-образный. Коннектор: 2х2 мм. Предназначен для однократного применения. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 2 | 90000 | 180000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
96 | Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный), МРТ совместимый | Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента.Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг. Толщина > 9 и <10 мм, Стандарт коннектора ПП - IS-1 , ПЖ- DF-4, ЛЖ - IS-4. Полезная емкость батареи 1.9 Ампер-час. Срок службы, не менее 8 лет. Максимальная энергия заряда 41 Дж. Максимальное количество шоков на эпизод 8. Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод. Автоматическое изменение полярности. Наличие двух вариантов дискриминации ритма (на выбор): На основе расширенных критериев диагностики (начало, стабильность как ингибитор/стабильность как акселератор, Дискриминация мономорфных и полиморфных желудочковых тахикардий. На основе векторно-временного корреляционного анализа с возможностью программирования коэффициента корреляции. Зоны распознавания нарушений ритма 3, возможность использования дискриминационных алгоритмов в низших зонах; возможность использования низшей зоны в качестве мониторной. Алгоритм подтверждения тахикардии во время и после набора заряда с отменой нанесения разряда при спонтанном ее прекращении. Варианты антитахикардитической стмуляции (АТС). Функция АТС до набора заряда в зоне фибрилляции желудочков. Антибрадикардитическая стимуляция. Мультиполюсная стимуляция левого желудочка. Программирование значений межжелудочковой задержки: опережение стимуляции левого желудочка - опережение стимуляции правого желудочка От -100 до +100 мсек. Программирование значений задержки между левожелудочковыми стимулами 0-100 мсек. Максимальная амплитуда желудочковых импульсов 7,5 вольт. Автоматическое определение порога стимуляции и регулирование амплитуды стимулирующего предсердного, правожелудочкового и левожелудочкового импульса. Возможность электронной репозиции за счет программирования конфигураций стимуляции ЛЖ не менее 17 вариантов. Варианты многоточечной стимуляции. Возможность автоматического подбора наилучшего вектора стимуляции, Истинное восприятие сигналов из левого желудочка, Программирование векторов восприятия левожелудочкового электрода, Защита от стимуляции левого желудочка в уязвимом периоде, Интеллектуальный автоматический подбор АВ задержки. Интеллектуальный автоматический подбор АВ задержки- Автоматический алгоритм измерения времени АВ проведения при спонтанном и стимулируемом предсердном ритме, Программируемые алгоритмы управления предсердными аритмиями, Акселерометр, Алгоритм самоконтроля и самокоррекции программного обеспечения, Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, бремя ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья., Одновременная запись 4-х каналов: обычной поверхностной или бесконтактной ЭКГ, предсердной, право и левожелудочковой, шоковой электрограмм (ВПЭГ на выбор), Сохранение электрограмм одновременно с аннотирующими маркерами и интервалами не менее, чем по 3 каналам: правопредсердному, правожелудочковому частотному и шоковому. Возможность активации записи непосредственно пациентом. Аллоцированная память для сохранения эпизодов. Суммарный объем записи 17 мин., Запись значимых фрагментов с последующим просмотром и возможностью сохранения в формате PDF; Сохранение данных пациента, программирования, диагностики, тестирования, а также моментальных фрагментов. Предсердный электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Вкручиваемая/выкручиваемая фиксирующая спираль с электрически активным кончиком. Коаксиальный дизайн. Изометрическое тело электрода при усиленной изоляции, Стероидная муфта Дексаметазон, Платино-иридиевый сплав, покрытый окисью иридия, Расстояние между полюсами 10.7 мм, Изоляция 4-х слойная: силикон, полиуретан, ЭТФЭ, ПТФЭ, Стандарт коннектора IS-1, МРТ- совместимость Для использования в магнитном поле 1.5 и 3 Тесла. Дефибрилляционный электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи дефибрилляционных импульсов от имплантированного кардиовертер-дефибриллятора (ИКД) [автоматического имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора (АИКД)] к эндокарду правого желудочка. Также может предназначаться для передачи задающих ритм импульсов от импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), АИКД или другого задающего ритм устройства. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Стандарт коннектора DF4, Дефибриллирующая спираль Две спирали. ЛЖ электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом, за исключением окончаний, который служит в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантируемого импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии в левый желудочек сердца. Он также может передавать электрический отклик от сердца обратно в электрокардиостимулятор; он не предназначен для проведения дефибрилляционных импульсов. Конец электрода вводят в сердечную вену трансвенозным доступом через коронарный синус. Провод обычно пропитывается стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Стандарт коннектора IS-4. Площадь полюсов электрода 3 проксимальных – по 8.3 мм2 каждый. Дистальный – 4.1 мм2. Диаметр тела электрода 5.2 с сужением до 2.6 к дистальному сегменту.Длина, не менее 95 см. Интродьюсер чрескожный 3 шт Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый. Доставляющая система для левожелудочкового электрода Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования. Катетер-баллон для венографии Катетер внутрисосудистый окклюзионный, используемый под визуализационным контролем, длина не менее 110 см. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 3800000 | 3800000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
97 | Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный, МРТ совместимый | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, а также для того, чтобы задать ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса; изделие широко известное как автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений до от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина >9 и <10 мм Полезная емкость батареи 1.9 ампер час Срок службы, не менее 13 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж. Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод При распределении сохраняется минимальное количество шоков в зоне ФЖ не менее 2.Варианты антитахикардитической стмуляции (АТС) 4 разных вида антитахикардитической стимуляции (Burst, Ramp, Scan и комбинированный вариант). Функции для уменьшения неоправданной стимуляции правого желудочка АВ гистерезис с поиском спонтанного проведения, двустороннее переключение режима стимуляции DDD(R) – AAI(R), частотный гистерезис. Набор датчиков сердечной недостаточности Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, бремя ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья. Сохранение электрограмм одновременно с аннотирующими маркерами и интервалами не менее, чем по 3 каналам: правопредсердному, правожелудочковому частотному и шоковому. Возможность активации записи непосредственно пациентом. Аллоцированная память для сохранения эпизодов.Суммарный объем записи 17 мин. Предсердный Электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Активная фиксация Вкручиваемая/выкручиваемая фиксирующая спираль с электрически активным кончиком. Коаксиальный дизайн. Изометрическое тело электрода при усиленной изоляции. Платино-иридиевый сплав, покрытый окисью иридия.Расстояние между полюсами 10.7 мм. МРТ- совместимость Для использования в магнитном поле 1.5 и 3 Тесла. Дефибриляционный электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи дефибрилляционных импульсов от имплантированного кардиовертер-дефибриллятора (ИКД) [автоматического имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора (АИКД)] к эндокарду правого желудочка. Также может предназначаться для передачи задающих ритм импульсов от импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), АИКД или другого задающего ритм устройства. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Стандарт коннектора DF4. Вкручиваемая/выкручиваемая фиксирующая спираль с электрически активным кончиком. Длина, Варианты на выбор заказчика 59, 64, 70 см.МРТ- совместимость.Интродьюсер (2 шт) для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый.Диаметр, на выбор заказчика 7, 8 ,9, 10 Fr. Вариант исполнения: разрывной. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 1 | 3200000 | 3200000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года