## Приложение к Приказу
Приложение
Наименование закупаемых медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл | Раствор чистящий применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 60
2 | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) для CA | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3
3 | Бумага для принтера CA 660 | Бумага для термопринтера коагулометра. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
4 | Actin 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin 10 x 10 мл) | Жидкие очищенные соевые фосфатиды с активатором плазмы, используемые для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и в других процедурах, где для коагуляции требуется реагент активированного частичного тромбопластина. Резюме и разъяснение Активированное частичное тромбопластиновое время – комплексный анализ1,2 , используемый в основном для выявления аномалий коагуляции внутреннего пути активации. Он также позволяет установить наличие серьезного функционального дефицита факторов II, V, X или фибриногена. АЧТВ также широко предлагается3-6 к использованию при контроле эффективности терапии нефракционированным гепарином, когда время свертывания увеличивается пропорционально уровню гепарина. У пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты, снижаются уровни циркуляции факторов II, VII, IX и X, поэтому АЧТВ может быть больше. В присутствии неспецифичных ингибиторов, например, волчаночного антикоагулянта1,7 , АЧТВ может вырасти, но этот эффект непостоянен и в целом рассматривается как скорее связанный с природой используемого реагента АЧТВ. В целом, АЧТВ является значимым клиническим тестом, который широко применяется для диагностирования нарушений свертывания и терапевтического мониторинга как геморрагических, так и тромботических расстройств/ После использования храните закрытый контейнер при температуре от 2 до 8 °C. При хранении нераспечатанным при температуре от 2 до 8 °C ACTIN FS можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. После распечатывания реагент стабилен 7 дн. при температуре от 2 дo 15 °C. Не замораживать. При отстаивании может образовываться зеленый осадок из эллаговой кислоты и липидов. Перед использованием перемешать, переворачивая флакон. Избегать загрязнения плазмой. Информация по стабильности после загрузки в прибор указана в справочных руководствах (кратких инструкциях) по каждому анализатору гемостаза. Признаки истечения срока годности: отклонения от нормальных значений, принятых в лаборатории, при анализе нормальной плазмы или контрольных материалов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 2
5 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
6 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера.Фасовка и количество тестов: 10 x 5 мл (500 тестов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 8
7 | Multifibren® U 10 x 2 ml (Мультифибрин U) | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 200 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
8 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | Набор калибраторов фибриногена включает шесть плазм, использующихся для получения калибровочных кривых, необходимых при определении концентрации фибриногена модифицированным методом Клаусса с использованием реагента Multifibren® U. (Калибровочные плазмы 1–6 перекрывают диапазон приблизительно 0,6–9,0 г/л).Фасовка 6*1мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
9 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) | Набор INNOVANCE® D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбоэмболия). Набор INNOVANCE® D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью (например, преэклампсии и HELLP-синдрома).Фасовка 150 тестов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 6
10 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология) | Контроли D-димера 1 и 2 уровня— аттестованные контроли, предназначенные для оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении концентрации D-димера с использованием реагента D-димер.Фасовка 5*1мл два уровня. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3
11 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | Разбавляющий буфер должен быть предназначен для коагуляционных проб; Содержание барбитала натрия должно быть не менее 0,028 моль/л; Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10х15 мл.Фасовка 10*15мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3
12 | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) Для переноса пробы/реагента из пробирки/карусели реагентов в реакционную кювету.Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
13 | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package) | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package)Для подачи и откачки жидкости из/в анализатор. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
14 | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011) | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011)Для фильтрации промывающего раствора (отходов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
15 | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) Для переноса реакционных кювет из штатива в зону нагрева, в зону детекции и в контейнер для твёрдых отходов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
16 | Бокс для кетчера (CATCH BOX) | Бокс для кетчера (CATCH BOX) Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с пластиной для кэтчера (CATCH HOLD PLATE). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
17 | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358) | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358)Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с боксом для кэтчера (CATCH ВОХ). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1
18 | АПТВ-ЭЛ-тест | с эллаговой кислотой 100 -200 (жидкий), на анализатор КГ-500 | набор | 40
19 | СНТ Тромбин | жидкий реагент 10 мл 3-4 ед. жидкий (100 опр), на анализатор КГ-500 | набор | 3
20 | Плазма-контроль | плазма контроль, в комплект входит по одному флакону Контроль-плазмы I (РНП- плазма) и Контроль-плазмы II (Патоплазма), (1 мл + 2 мл), на анализатор КГ-500 | набор | 50
21 | МультиТех- Фибриноген | 100-200 опр., на анализатор КГ-500 | набор | 80
22 | Фибриноген-калибратор | Фибриноген-калибратор, на анализатор КГ-500 | набор | 2
23 | Средство для чистки | Средство для чистки коагулометра, 50мл, на анализатор КГ-500 | флакон | 100
24 | Щипцы | разборные захватывающие , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3
25 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3
26 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3
27 | Ножницы | разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-ножницы | штук | 3
28 | Ножницы | ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | штук | 3
29 | Аппликатор | для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | штук | 3
30 | Электрод | для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | штук | 3
31 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | компактный гистероскоп, 30° диаметр 2,9 мм., длина 24 см., с ирригационным соединением, для использования с тубусом постоянного промывания DA или операционным тубусом | штук | 1
32 | Щипцы | для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | штук | 1
33 | Шнур высокочастотный | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов | штук | 1
34 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-щипцы | штук | 1
35 | Вставка рабочая | особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм,цветовой код: голубой | штук | 2
36 | Клапан вода-воздух | для фиброгастроскопа Pentax FG-29V | штук | 1

## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл | Раствор чистящий применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 60 | 50339 | 3020340 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) для CA | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 342144 | 1026432
3 | Бумага для принтера CA 660 | Бумага для термопринтера коагулометра. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 25170 | 25170
4 | Actin 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin 10 x 10 мл) | Жидкие очищенные соевые фосфатиды с активатором плазмы, используемые для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и в других процедурах, где для коагуляции требуется реагент активированного частичного тромбопластина. Резюме и разъяснение Активированное частичное тромбопластиновое время – комплексный анализ1,2 , используемый в основном для выявления аномалий коагуляции внутреннего пути активации. Он также позволяет установить наличие серьезного функционального дефицита факторов II, V, X или фибриногена. АЧТВ также широко предлагается3-6 к использованию при контроле эффективности терапии нефракционированным гепарином, когда время свертывания увеличивается пропорционально уровню гепарина. У пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты, снижаются уровни циркуляции факторов II, VII, IX и X, поэтому АЧТВ может быть больше. В присутствии неспецифичных ингибиторов, например, волчаночного антикоагулянта1,7 , АЧТВ может вырасти, но этот эффект непостоянен и в целом рассматривается как скорее связанный с природой используемого реагента АЧТВ. В целом, АЧТВ является значимым клиническим тестом, который широко применяется для диагностирования нарушений свертывания и терапевтического мониторинга как геморрагических, так и тромботических расстройств/ После использования храните закрытый контейнер при температуре от 2 до 8 °C. При хранении нераспечатанным при температуре от 2 до 8 °C ACTIN FS можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. После распечатывания реагент стабилен 7 дн. при температуре от 2 дo 15 °C. Не замораживать. При отстаивании может образовываться зеленый осадок из эллаговой кислоты и липидов. Перед использованием перемешать, переворачивая флакон. Избегать загрязнения плазмой. Информация по стабильности после загрузки в прибор указана в справочных руководствах (кратких инструкциях) по каждому анализатору гемостаза. Признаки истечения срока годности: отклонения от нормальных значений, принятых в лаборатории, при анализе нормальной плазмы или контрольных материалов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 2 | 134719 | 269438
5 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 43512 | 43512
6 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера.Фасовка и количество тестов: 10 x 5 мл (500 тестов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 8 | 135168 | 1081344
7 | Multifibren® U 10 x 2 ml (Мультифибрин U) | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 200 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 62620 | 62620
8 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | Набор калибраторов фибриногена включает шесть плазм, использующихся для получения калибровочных кривых, необходимых при определении концентрации фибриногена модифицированным методом Клаусса с использованием реагента Multifibren® U. (Калибровочные плазмы 1–6 перекрывают диапазон приблизительно 0,6–9,0 г/л).Фасовка 6*1мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 151014 | 151014
9 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) | Набор INNOVANCE® D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбоэмболия). Набор INNOVANCE® D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью (например, преэклампсии и HELLP-синдрома).Фасовка 150 тестов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 6 | 462072 | 2772432
10 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология) | Контроли D-димера 1 и 2 уровня— аттестованные контроли, предназначенные для оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении концентрации D-димера с использованием реагента D-димер.Фасовка 5*1мл два уровня. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 132120 | 396360
11 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | Разбавляющий буфер должен быть предназначен для коагуляционных проб; Содержание барбитала натрия должно быть не менее 0,028 моль/л; Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10х15 мл.Фасовка 10*15мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 36384 | 109152
12 | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) Для переноса пробы/реагента из пробирки/карусели реагентов в реакционную кювету.Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 2432300 | 2432300
13 | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package) | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package)Для подачи и откачки жидкости из/в анализатор. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 172200 | 172200
14 | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011) | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011)Для фильтрации промывающего раствора (отходов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 76700 | 76700
15 | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) Для переноса реакционных кювет из штатива в зону нагрева, в зону детекции и в контейнер для твёрдых отходов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 165200 | 165200
16 | Бокс для кетчера (CATCH BOX) | Бокс для кетчера (CATCH BOX) Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с пластиной для кэтчера (CATCH HOLD PLATE). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 183100 | 183100
17 | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358) | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358)Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с боксом для кэтчера (CATCH ВОХ). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 57500 | 57500
18 | АПТВ-ЭЛ-тест | с эллаговой кислотой 100 -200 (жидкий), на анализатор КГ-500 | набор | 40 | 28900 | 1156000
19 | СНТ Тромбин | жидкий реагент 10 мл 3-4 ед. жидкий (100 опр), на анализатор КГ-500 | набор | 3 | 15700 | 47100
20 | Плазма-контроль | плазма контроль, в комплект входит по одному флакону Контроль-плазмы I (РНП- плазма) и Контроль-плазмы II (Патоплазма), (1 мл + 2 мл), на анализатор КГ-500 | набор | 50 | 46500 | 2325000
21 | МультиТех- Фибриноген | 100-200 опр., на анализатор КГ-500 | набор | 80 | 71300 | 5704000
22 | Фибриноген-калибратор | Фибриноген-калибратор, на анализатор КГ-500 | набор | 2 | 345000 | 690000
23 | Средство для чистки | Средство для чистки коагулометра, 50мл, на анализатор КГ-500 | флакон | 100 | 55000 | 5500000
24 | Щипцы | разборные захватывающие , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
25 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
26 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
27 | Ножницы | разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-ножницы | штук | 3 | 760485 | 2281455
28 | Ножницы | ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | штук | 3 | 760485 | 2281455
29 | Аппликатор | для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | штук | 3 | 1041810 | 3125430
30 | Электрод | для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | штук | 3 | 182407 | 547221
31 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | компактный гистероскоп, 30° диаметр 2,9 мм., длина 24 см., с ирригационным соединением, для использования с тубусом постоянного промывания DA или операционным тубусом | штук | 1 | 4840605 | 4840605
32 | Щипцы | для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 1416607 | 1416607
33 | Шнур высокочастотный | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов | штук | 1 | 141570 | 141570
34 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 758670 | 758670
35 | Вставка рабочая | особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм,цветовой код: голубой | штук | 2 | 647047 | 1294094
36 | Клапан вода-воздух | для фиброгастроскопа Pentax FG-29V | штук | 1 | 136960 | 136960
| ИТОГО |  |  |  |  | 51119011